## 中国科学院半导体研究所
2020年中科院新购大型科研仪器查重评议结果
| 序号 | 中文 名称 |  | 所属单位名称 |  |  |  | 产地 国别 |  |  | 申购 数量 （台） | 仪器 单价 （万元） | 预算 经费 （万元） | [6 empty] | 查重结果 |  |  | 评审 结果 | 评审意见
[20 empty] | 本单位数量 | 本地区数量 | 全国 数量
5 | 4 | 真空型傅里叶变换红外光谱仪 | 80v Fourier Transform Infrared Spectrometer | 中国科学院半导体研究所 | 中科院 | VERTEX 80v | VERTEX80v全真空型红外光谱仪，完全去除光路中的大气干扰，用于全谱段红外探测器7K~300K工作温度光致发光谱（PL）和光谱响应测试。主要功能如下： 1、测试谱段：0.8~25μm； 2、样品工作温度：7K~300K； 3、测试种类：光致发光谱（PL）测试、光谱响应测试、透射与吸收谱测试； 4、拓展功能：红外焦平面组件测试（外接功能）。 | 德国 | 测试分析 | 布鲁克公司（BRUKER） | 1 | 360 | 360 | 其他 | 傅里叶红外光谱仪是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪，是目前红外光谱分析最精确设备之一。目前，半导体所只拥有傅里叶红外光谱仪V70系统，测试波段在1~14μm左右，无法满足当前承担国家重大项目“锑化物甚长波超晶格红外探测器”相关测试要求。首先，甚长波段探测器需要光谱仪探测波段拓展至20μm以上。其次，长波与甚长波探测材料属于窄禁带（低于100meV）半导体材料，在光谱测试过程中室温红外背景辐射强，材料本身信号强度较弱，且光路中的水气、CO2等会进一步吸收材料光电信号，因此需要对该傅里叶系统进行真空结构设计，以提高光谱仪及其附属光学系统的信号收集效率和分辨率、降低测试系统噪声。第三，锑化物低维结材料在极低温度下存在多子载流子极性改变等现象。对锑化物低维材料在低于77K液氮制冷工作温度进行红外光谱分析研究，具有十分重要的科研价值。综上所述，急需采购傅里叶红外光谱仪VERTEX 80v系统，以满足当前科研及应用需求。 | 无 | 电源380V（10％）/50Hz；气温摄氏+20℃～＋25℃；万级超净实验室;所内具备安装条件 | 由蒋洞微以及任正伟2人共同维护管理使用。 | 1，申购仪器将按中国科学院半导体研究所开放管理措施和集约化管理安排统筹规划。2，预期安装完成时间为2020年12月份，纳入国家网络管理平台时间为2021年5月份。3，该仪器预期年有效工作机时为：每年10个月，其中2月份和8月份进行设备维护。 | 0 | 1 | 3 | 建议购置 | 1.申购单位申请购置的真空型傅里叶变换红外光谱仪用于特定条件下的材料测定，科研需求紧迫。设备购置具有必要性和迫切性。2.申报单位具有良好的配套支撑和保障条件，可为设备安装运行提供支持。3.设备申请预算360万元，与同型号设备购置价格相比，明显偏高，建议预算核减至180万元。4.申报材料完整规范，预期绩效目标明确可行。
6 | 5 | 垂直氧化炉系统炉 | Vertical FurnaceSystem | 中国科学院半导体研究所 | 中科院 | VF-1000B | 制备VCSEL时的湿氧氧化工艺 | 日本 | 工艺设备 | 日本光洋公司 | 1 | 340 | 340 | 其他 | 用于制作VCSEL时精确控制氧化孔径 | 无 | 半导体所5号楼3层超静工艺线，配电、供水及配气都达到安装条件 | 2名实验室工作人员，2名研究生负责设备维护和使用 | 设备安装验收后纳入中科院仪器平台，按照研究所规定统一管理，课题组负责维护和完成所属课题任务，剩余机时实现所内共享；该设备预计2020年12月到货安装，纳入网络共享平台时间预计2021年1月；该设备预计年有效工作机时为1600小时。 | 0 | 0 | 0 | 建议购置 | 1.申购单位申请购置的垂直氧化炉系统炉用于工艺精确控制，科研需求紧迫。设备购置具有必要性和迫切性。2.申报单位具有良好的配套支撑和保障条件，可为设备安装运行提供支持。3.设备申请预算340万元，预算基本合理。4.申报材料完整规范，预期绩效目标明确可行。
7 | 6 | 化合物半导体感应耦合等离子体刻蚀设备 | Inductively Coupled Plasma Etching System | 中国科学院半导体研究所 | 中科院 | PlasmaPro 100 Cobra | 对III-V族材料和介质层材料进行精细干法刻蚀。关键指标：1. 下电极控温，-150至400摄氏度； 2. 4寸均匀性±5%，重复性±5%。 | 英国 | 光电设备，材料工艺 | Oxford Instruments plc | 1 | 310 | 310 | 其他 | 设备所属几个项目以及课题组的任务中制备半导体光电子器件需要对III-V族材料和介质层材料进行精细干法刻蚀，课题组原有的阿尔卡特RIE使用超过20年，各种部件老化严重，即将报废，不满足新型器件制备要求；光子集成器件研究中，每个流程都需要多步干法刻蚀工艺，设备使用频率极高；由于刻蚀图形的各异性，每种器件的刻蚀条件有差异，其他实验室设备不能够进行精细客制化调整。 所需设备关键指标：1. 下电极控温，-150至400摄氏度；2. 4寸均匀性±5%，重复性±5%。国内设备不能满足。同时该设备的产能有限（基本每个光电子加工平台不低于两台才能满足需求），研究所内部（例如集成中心三台类似设备）所外纳米能源所两台、纳米中心一台、华为xx部门不低于6台等，在满足各自实验室的刻蚀任务后对外提供的可用机时很有限，且刻蚀材料或者结构杂乱的话不能满足重复性的要求。故为了所属项目顺利进行，采购此设备。 | 研究所集成中心、纳米光电等实验室有类似干法刻蚀设备，该设备在半导体器件工艺汇总使用频率极高，一般工作时间全部运转（维护占一定时间）,年有效工时预计大于1600小时，不能满足研发需要 | 该设备预计安装在五号楼三层材料室工艺间西区，目前场地、配电、特气、尾气处理均具备条件。 | 1名实验室固定工作人员，2名研究生负责设备维护和使用 | 设备安装验收后纳入中科院仪器平台，按照研究所规定统一管理，课题组负责维护和完成所属课题任务，剩余机时实现所内共享；该设备预计2020年12月到货安装，纳入网络共享平台时间预计2021年1月；该设备预计年有效工作机时为1600小时。 | 0 | 0 | 1 | 建议购置 | 1.申购单位申请购置的化合物半导体感应耦合等离子体刻蚀设备用于电子器件的制备，科研需求紧迫。设备购置具有必要性和迫切性。2.申报单位具有良好的配套支撑和保障条件，可为设备安装运行提供支持。3.设备申请预算310万元，预算基本合理。4.申报材料完整规范，预期绩效目标明确可行。
8 | 7 | 电子束光刻系统 | Electron Beam Lithography System | 中国科学院半导体研究所 | 中科院 | JBX-8100FS | 电子束光刻系统设备是进行半导体等各类微纳米尺度结构器件图形曝光所必需的核心设备，对各类微纳米器件的新技术开发、物理研究以及应用有着十分重要的意义。该设备同时具备高分辨率和高速的优点，因此可以高精度快速的直写大面积微纳结构图形，非常适用于大面积的超微细结构制备。其具体功能主要面向20 nm以下高精度图形的曝光、微纳光电子器件制备、高精度掩模版制造以及各类新型纳米尺度器件的发展与研究。 | 日本 | 材料工艺 | 日本电子株式会社JEOL Ltd. | 1 | 1200 | 1200 | 其他 | 电子束光刻设备是进行半导体等各类微纳米尺度结构器件图形曝光所必须的核心设备。特别是可以高精度快速直写大面积微纳结构图形的电子束光刻，对各类微纳米器件的新技术开发、物理研究以及应用，有着十分重要的意义。电子束光刻设备的核心部分是控制电子束偏转的电子光学系统，具备高分辨率和高速两种刻写模式，将非常适用于超微细加工。 中国科学院半导体所集成技术中心作为所级工艺平台，承担所内外大量项目的工艺开发与流片工作，专注于高精度制造研究。目前，中心拥有的德国Raith150电子束曝光系统已经使用15年，故障发生率越来越高，而且自身也存在束电压低、曝光速度慢、曝光分辨率（100 nm）和拼接精度（50 nm）低等缺陷。同时，外单位同类设备的机时十分饱满，需排队等待数周，导致我所器件开发周期十分漫长，远远不能满足高精度器件研发和大面积快速加工的需求，严重影响整体科研发展水平。从满足国家战略需求及中心工艺技术水平提升的角度考虑，结合现有的设备和科研基础，需要尽快购置先进的电子束曝光设备。 | Raith150电子束曝光机，购置于2004年9月6日，购置金额8169610元，年有效工作机时1500小时以上，对外共享开放，基本满负荷 | 新购仪器安装在半导体所3号楼一层超净线西区工艺大厅 | 颜伟、陈雪、刘雯、杨香 | 该设备将面向所内外开放，在满足半导体所科研需求的基础上，开展所外加工服务。预期安装完成时间为2020年10月份，计划于年底前纳入中科院仪器共享管理平台正式运转。预期年有效利用机时不小于1000小时。 | 0 | 1 | 6 | 建议购置 | 1.申购单位申请购置的电子束光刻系统用于微纳米尺度结构器件的制备，科研需求紧迫。设备购置具有必要性和迫切性。2.申报单位具有良好的配套支撑和保障条件，可为设备安装运行提供支持。3.设备申请预算1200万元，预算基本合理。4.申报材料完整规范，预期绩效目标明确可行。
9 | 8 | 误码测试系统 | Bit-Error testing system | 中国科学院半导体研究所 | 中科院 | SHF 10000C及其检测模块 | 可实现64Gbps OOK和120Gbps PAM4调制格式的光电信号产生及误码测试。 | 德国 | 观测设备 | SHF Communication Technologies AG | 1 | 320 | 320 | 科技部 | 误码测试系统是判断光电信号误码率的不可或缺的设备。目前实验室制备的探测器和调制器的速率均达到50Gbps以上，具有100Gbps以上PAM4的测试需求。由于测试速率高，2019年市场上才有120G PAM4的误码检测设备。国内能满足测试需求的同类设备较少，研究所内同类设备无法满足此速率下的误码测试需求。因此采购。 | 北京大学有同类仪器，型号为keysight 8040A，机时饱满，年平均机时1200小时以上。研究所内有同类设备，但速率仅能到32Gbps OOK调制格式的误码测试，无法满足当前研究需求。 | 半导体所201房间，该房间为净化房间，目前场地、配电均达到安装条件。 | 实验室配置专制兼职实验管理人员和仪器操作人员总人数3人，高级工程师一人、研究生两名。 | 设备安装验收后纳入中科院仪器平台，按照研究所规定统一管理，课题组负责维护和完成所属课题任务，剩余机时实现所内共享；该设备预计2020年12月到货安装，纳入网络共享平台时间预计2021年1月。 | 1 | 26 | 58 | 建议购置 | 1.申购单位申请购置的误码测试系统用于光电信号产生及误码测试，科研需求紧迫。设备购置具有必要性和迫切性。2.申报单位具有良好的配套支撑和保障条件，可为设备安装运行提供支持。3.设备申请预算320万元，预算基本合理。4.申报材料完整规范，预期绩效目标明确可行。
10 | 9 | 低维电声调控用极低温系统 | ultralow temperature system for low-dimensional electro-acoustic manipulation | 中国科学院半导体研究所 | 中科院 | BF-DL250 | 利用无液氦技术制冷，最低温度低于10mK,其制冷功率高于300mW（100 mK温度）。 76mm直径样品空间，可以用于导入微波测量系统和电声测量系统。 | 芬兰 | 低温测量 | Bluefors | 1 | 220 | 220 | 中科院 | 该设备适用于低维系统（包括半导体系统在内）的量子物态研究，特别是在低温下的量子输运研究和微波谱学、电声调控起到非常重要的作用。该设备为测量提供极低温环境，同时样品空间大，适用于发现微波谱学和电声调控下的测量。因此该设备不同于普通的低温量子输运系统，而对于进一步实现极低温下电声技术的量子调控、研究其基础物理机制和发展潜在量子器件有重要推动作用。 | 无 | 电源380V（+/-10％）/50Hz；气温摄氏+20℃～＋25℃。设备将安装在2号楼415房间。 | 本设备将由本课题组张弛维护管理。 | 设备安装验收后纳入中科院仪器平台，按照研究所规定统一管理，课题组负责维护和完成所属课题任务，剩余机时实现所内共享；该设备预计2021年5月到货安装，纳入网络共享平台时间预计2021年12月。 | 1 | 2 | 5 | 建议购置 | 1.申购单位申请购置的低维电声调控用极低温系统用于量子物态研究，科研需求紧迫。设备购置具有必要性和迫切性。2.申报单位具有良好的配套支撑和保障条件，可为设备安装运行提供支持。3.设备申请预算220万元，预算基本合理。4.申报材料完整规范，预期绩效目标明确可行。